## Foglio1
I.Z.S.L.E.R. - Fornitura di n.1 microscopio confocale da destinare al Dipartimento di Tutela e Salute Animale della Sede di Brescia dell’Istituto
Si chiede di compilare la tabella sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Conformità al Requisito (Sì/No)") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Conformità al Requisito (Sì/No) | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Dispositivo nuovo, non ricondizionato, non usato
Marcatura CE
Rispondente alla norma tecnica CEI 61010-1
Collegabile alla rete per attività di manutenzione da remoto e salvataggio immagini/video
Conformità al capitolato d'oneri sistemi informativi
Microscopio
Microscopio invertito motorizzato sull’asse z
Tavolino motorizzato in direzione XY con riproducibilità inferiore a ±1 µm e possibilità di memorizzazione delle posizioni e controllo mediante software
Revolver portaobiettivo motorizzato in grado di ospitare almeno 6 obiettivi
Obiettivo 4x a secco apocromatico o alla fluorite con apertura numerica minima di 0.13
Obiettivo 10x a secco planapocromatico con apertura numerica minima di 0,4
Obiettivo 20x a secco planapocromatico con apertura numerica minima di 0,7
Obiettivo 60x o 63x con immersione ad olio planapocromatico (con fornitura di almeno n.2 flaconi di liquido di immersione associato) con apertura numerica minima di 1,4
Filtri per fluorescenza: DAPI, FITC, TRITC, Cy5
Funzione di autofocus di tipo hardware
Testa di scansione
Frame rate in modalità galvo di almeno 10 fps con risoluzione di 512x512 pixels
Risoluzione massima raggiungibile in modalità galvo di 8192 X 8192 pixels
Campo visivo minimo in modalità galvo di 20 mm;
Frame rate in modalità Resonant di almeno di 25 fps con risoluzione di 512x512 pixels
Campo visivo in modalità resonant di almeno 13 mm
Rilevatori
Possibilità di acquisire almeno 3 lunghezza/bande di lunghezze d’onda contemporaneamente più luce trasmessa mediante almeno 3 rilevatori indipendenti
Almeno 2 rilevatori sono spettrali: il rilevatore deve essere in grado di separare la radiazione emessa in bande di lunghezza d’onda di grandezza minima non superiore a 10 nm con step di almeno 1 nm
I rilevatori spettrali garantiscono una efficienza quantica superiore a 40% alla lunghezza d’onda di 500 nm
I detectors non spettrali sono dotati di filtri opportuni per i seguenti coloranti: DAPI, FITC, TRITC, Cy5
Laser di emissione
Laser 405 nm +- 10 nm
Laser 488 nm +- 10 nm
Laser 561 nm +- 10 nm
Laser 640 nm +- 10 nm
I Laser forniti sono di classe adeguata a non necessitare l’implementazione di misure di sicurezza aggiuntive per la sicurezza dell’operatore
Software
Software in grado di effettuare Mosaico
Software in grado di effettuare Spectral Unmixing
Software in grado di effettuare Time Lapse
Software in grado di effettuare Z stack
Software in grado di effettuare Ricostruzioni 3D e 4D
Software in grado di effettuare Algoritmi di Super risoluzione in grado di raggiungere risoluzioni di almeno 120 nm in xy
Software in grado di effettuare Co-localizzazione
Parametri del microscopio confocale controllati mediante unico software
Numero 4 licenze aggiuntive in grado di effettuare operazioni di post processing sulle immagini acquisite
Accessori
Tavolo antivibrante con funzione di isolamento attivo dalle vibrazioni
Monitor da 32 pollici o superiore con risoluzione 4k UHD o superiore
Postazione informatizzata Windows 10 o superiore con caratteristiche raccomandate per l’utilizzo del software di analisi e gestione dello strumento
Stage incubator con Controllo di temperatura, umidità e CO2 e funzionamento mediante collegamento impiantistico alla sola linea di CO2 (non aria premiscelata)
Adattatori in grado di ospitare Piastre di Petri, Vetrini e Multiwell da utilizzare con o senza stage incubator
Servizi
Almeno n.2 giorni di formazione in fase di collaudo
Almeno 60 mesi di garanzia Full Risk
Almeno n.1 visita preventiva annuale
n.10 gg di formazione aggiuntiva da espletare in base alle necessità dell'Istituto