## Foglio1
I.Z.S.L.E.R. - fornitura di n.2 Stazione di Dispensazione Automatiche da destinare alla sede di Brescia e Modena dell’Istituto - Lotto 1 Modena
Operatore Economico:
Strumentazione offerta:
Si chiede di compilare la tabella sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Piattaforma Pre-analitica
Dispositivo nuovo non ricondizionato [Sì, No]:
Capacità per almeno 300 campioni per corsa in provette da siero da 10-12ml (e.g. Vacuette, Vacutainer e simili) [Sì, No]:
Almeno 8 canali di dispensazione a spaziatura indipendenti almeno sull’asse Z (Verticale) con volume di almeno 1ml [Sì, No]:
Sensore di livello del liquido per singolo canale [Sì, No]:
Capacità di caricamento di almeno 5 piastre [Sì, No]:
Postazioni per la gestione e scarico dei puntali con filtro, ove necessari, in numero uguale o superiore al numero massimo di campioni [Sì, No]:
Eventuale altra accessoristica non inserita in questo elenco (e.g. vasche/contenitori temperatura ambiente o refrigerate per reagenti, bracci per movimentazione piastre) in base alle effettive necessità per l’implementazione dei protocolli richiesti:
Comprensiva delle postazioni informatizzate e software per il corretto funzionamento della strumentazione [Sì, No]:
Comprensiva dei tavoli di supporto per il posizionamento dell’attrezzatura [Sì, No]:
Essere comprensivo di UPS opportunamente dimensionato a protezione della strumentazione e postazione informatizzata [Sì, No]:
Capacità di gestire in maniera autonoma volumi di campioni differenti [Sì, No]:
Possibilità di tracciamento del campione mediante Barcode o soluzione equivalente. Il sistema dovrà garantire il tracciamento del singolo campione inserito su piastra nelle diverse fasi di processamento. Lo strumento dovrà essere fornito con la predisposizione Hardware per il tracciamento ma non l’implementazione. I protocolli implementati dovranno funzionare con un tracciamento basato sulla posizione [Sì, No]:
Allarmi visivi e sonori tacitabili e personalizzabili in caso di interruzione del processo, campione non processabile, carenza reagenti, problemi di dispensazione [Sì, No]:
Collegabile alla rete aziendale per futuro interfacciamento al LIS di reparto e manutenzione da remoto [Sì, No]:
Essere Aderente al documento “Capitolato d’oneri e specifiche tecniche relative all’acquisizione di apparecchiature, servizi e/o sistemi da integrare con i sistemi informativi dell’IZSLER” [Sì, No]:
Conformità a norma tecnica IEC 61010-1 e IEC 61326-1 [Sì, No]:
Marcatura CE [Sì, No]:
Precisione (espressa come “(deviazione standard)/(media volumi di dispensazione di taratura) x 100%”) di dispensazione di un 1 µl di acqua distillata:
Precisione (espressa come “(deviazione standard)/(media volumi di dispensazione di taratura) x 100%”) di dispensazione di un 1 ml di acqua distillata:
Tecnologia di dispensazione [spostamento d'aria, spostamento di liquido]:
Tecnologia di riconoscimento del liquido per testata da 8 canali [capacitativo, pressometrico, capacitativo e pressometrico]:
Rilascio certificato di taratura delle testate (UNI EN ISO 8655) [Sì, No]:
Spaziatura dei canali lungo la profondità del piano [assente, simmetrica, asimmetrica]:
Piattaforma Analitica
Dispositivo nuovo non ricondizionato [Sì, No]:
Almeno 8 canali di dispensazione indipendenti almeno sull’asse Z (Verticale) con volume di almeno 1ml [Sì, No]:
Sensore di livello del liquido per singolo canale [Sì, No]:
Capacità di caricamento di almeno 5 piastre madre [Sì, No]:
Comprensiva delle postazioni informatizzate e software per il corretto funzionamento della strumentazione [Sì, No]:
Comprensiva dei tavoli di supporto per il posizionamento dell’attrezzatura [Sì, No]:
Essere comprensivo di UPS opportunamente dimensionato a protezione della strumentazione e postazione informatizzata [Sì, No]:
Capacità di gestire in maniera autonoma volumi di campioni differenti [Sì, No]:
Possibilità di tracciamento del campione mediante Barcode o soluzione equivalente. Il sistema dovrà garantire il tracciamento del singolo campione inserito su piastra nelle diverse fasi di processamento. Lo strumento dovrà essere fornito con la predisposizione Hardware per il tracciamento ma non l’implementazione. I protocolli implementati dovranno funzionare con un tracciamento basato sulla posizione [Sì, No]:
Postazioni per la gestione e scarico dei puntali con filtro, ove necessari, in numero uguale o superiore al numero massimo di campioni [Sì, No]:
Agitatore per piastre con ampiezza di rotazione di 2 mm e velocità impostabile nel range 300 rpm – 2000 rpm [Sì, No]:
Stazione di incubazione per almeno 6 piastre da 96 pozzetti con le seguenti caratteristiche:  Temperatura settabile nel range da “temperatura ambiente +5°C” a 60°C  Accuratezza della temperatura ± 0.5°C a 37°C;  Raggiungimento dei 37°C a partire dalla temperatura ambiente in tempi inferiori o uguali a 30 min [Sì, No]:
Stazione di lavaggio con le seguenti caratteristiche:  Compatibile con piastre da 96 pozzetti;  Testata di lavaggio da almeno 8 canali;  range di dispensazione durante un ciclo di lavaggio tra 50-3000 µl/pozzetto con incrementi di 50 µl;  Prelievo acqua di lavaggio da tanica (non da impianto) [Sì, No]:
Spettrofotometro con le seguenti caratteristiche:  Compatibile con piastre da 96 pozzetti;  Compatibile con Lunghezza d’onda nel range 350-750 nm;  Larghezza banda non superiore 10 nm;  Accuratezza della selezione della lunghezza d’onda ± 2 nm [Sì, No]:
Eventuale altra accessoristica non inserita in questo elenco (e.g. vasche/contenitori temperatura ambiente o refrigerate per reagenti, bracci per movimentazione piastre) in base alle effettive necessità per l’implementazione dei protocolli richiesti:
Allarmi visivi e sonori tacitabili e personalizzabili in caso di interruzione del processo, campione non processabile, carenza reagenti, problemi di dispensazione [Sì, No]:
Collegabile alla rete aziendale per futuro interfacciamento al LIS di reparto e manutenzione da remoto [Sì, No]:
La strumentazione dovrà interfacciarsi con il software “Nardelli” presente in Istituto [Sì, No]:
Essere Aderente al documento “Capitolato d’oneri e specifiche tecniche relative all’acquisizione di apparecchiature, servizi e/o sistemi da integrare con i sistemi informativi dell’IZSLER” [Sì, No]:
Conformità a norma tecnica IEC 61010-1 e IEC 61326-1 [Sì, No]:
Marcatura CE [Sì, No]:
Precisione (espressa come “(deviazione standard)/(media volumi di dispensazione di taratura) x 100%”) di dispensazione di un 1 µl di acqua distillata:
Precisione (espressa come “(deviazione standard)/(media volumi di dispensazione di taratura) x 100%”) di dispensazione di un 1 ml di acqua distillata:
Tecnologia di dispensazione [spostamento d'aria, spostamento di liquido]:
Tecnologia di riconoscimento del liquido per testata da 8 canali [capacitativo, pressometrico, capacitativo e pressometrico]:
Rilascio certificato di taratura delle testate (UNI EN ISO 8655) [Sì, No]:
Spaziatura dei canali lungo la profondità del piano [assente, simmetrica, asimmetrica]:
Sistema di decappaggio provette
Capacità per corsa di almeno 50 provette da siero da 10-12ml (e.g. Vacuette, Vacutainer e simili) [Sì, No]:
Compatibilità con i rack utilizzati per il caricamento della piattaforma per la pre-analitica [Sì, No]:
Funzionamento mediante sola energia elettrica (ogni altra esigenza impiantistica dovrà essere soddisfatta con generatori integrati allo strumento) [Sì, No]:
Contenitore per i tappi rimossi [Sì, No]:
Marcatura CE [Sì, No]:
Protocolli
Piattaforma pre-analitica: Tempo (in min) di dispensazione in piastra di 384 campioni per Protocollo FDC:
Piattaforma analitica: Tempo (in min) di analisi di 92 campioni per Protocollo FDC (4 piastre di analisi):
Piattaforma pre-analitica: Tempo (in min) di dispensazione in piastra di 180 pool (1800 campioni) per Protocollo Elisa:
Piattaforma analitica: Tempo (in min) di analisi di 1800 campioni per Protocollo Elisa:
Servizi
Durata Garanzia (n. anni):