## Foglio1
I.Z.S.L.E.R. - fornitura di n.2 Stazione di Dispensazione Automatiche da destinare alla sede di Brescia e Modena dell’Istituto - Lotto 2 Produzione Primaria
Operatore Economico:
Strumentazione offerta:
Si chiede di compilare la tabella sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Stazione Automatica
Dispositivo nuovo non ricondizionato [Sì, No]:
Capacità per almeno 16 campioni per corsa in recipienti da latte presenti presso il reparto e visionabili durante il sopralluogo (sarà possibile richiedere un campione ove richiesto precedentemente al sopralluogo) [Sì, No]:
Compatibile con piastre microtiter (e.g. Piastra BSD003 Biosigma) [Sì, No]:
Il tempo totale di prelievo dal caricamento dei rack contenenti i recipienti da latte dovrà essere inferiore a 25 min [Sì, No]:
Per il caricamento dei recipienti di latte dovrà essere possibile utilizzare i rack già presenti in reparto e visionabili in sede di sopralluogo (sarà possibile richiedere un campione ove richiesto precedentemente al sopralluogo). In alternativa l’operatore economico potrà fornire rack realizzati ad hoc in numero tale da contenere almeno 160 recipienti da latte (e.g. 10 rack da 16 posizioni) [Rack reparto, Rack realizzati adhoc]:
Almeno 8 canali di dispensazione indipendenti almeno sull’asse Z (Verticale) con volume di almeno 1ml [Sì, No]:
Sensore di livello del liquido [Sì, No]:
Comprensiva delle postazioni informatizzate e software per il corretto funzionamento della strumentazione [Sì, No]:
Comprensiva dei tavoli di supporto per il posizionamento dell’attrezzatura [Sì, No]:
Comprensivo di UPS opportunamente dimensionato a protezione della strumentazione e postazione informatizzata [Sì, No]:
Capacità di gestire in maniera autonoma volumi di campioni differenti [Sì, No]:
Tracciamento del campione mediante Barcode o soluzione equivalente. Il sistema dovrà garantire il tracciamento del singolo campione nelle diverse fasi di processamento [Sì, No]:
Postazioni per la gestione e scarico dei puntali, ove presenti, in numero uguale o superiore al numero massimo di campioni [Sì, No]:
Dotato di braccio per caricamento della piastra microtiter in opportuno rack portapiastre da almeno 15 piastre di facile movimentazione (e.g. mediante maniglia) per il conseguente inserimento manuale all’interno di giare anaerobiche da parte dell’operatore tecnico [Sì, No]:
Eventuale altra accessoristica non inserita in questo elenco (e.g. vasche/contenitori temperatura ambiente o refrigerate per reagenti/terreno) in base alle effettive necessità per l’implementazione dei protocolli richiesti:
Allarmi visivi e sonori tacitabili e personalizzabili in caso di interruzione del processo, campione non processabile, carenza reagenti, problemi di dispensazione [Sì, No]:
Interfacciamento al LIMS di reparto SIGLA (gestito dall’operatore economico Invisiblefarm s.r.l.) [Sì, No]:
Aderente al documento “Capitolato d’oneri e specifiche tecniche relative all’acquisizione di apparecchiature, servizi e/o sistemi da integrare con i sistemi informativi dell’IZSLER” [Sì, No]:
Conformità a norma tecnica IEC 61010-1 e IEC 61326-1 [Sì, No]:
Marcatura CE [Sì, No]:
Tecnologia di riconoscimento del liquido per testata da 8 canali [capacitativo, pressometrico, capacitativo e pressometrico]:
Spaziatura dei canali lungo la profondità del piano [assente, simmetrica, asimmetrica]:
Rilascio di certificati di taratura delle testate conformi alla normativa ISO vigente (UNI EN ISO 8655) [Sì, No]:
Tipologia di puntali/aghi utilizzabili dalla testata da 8 canali offerta senza intervento dell’operatore [puntali monouso, aghi lavabili, puntali mon. e aghi lav.]:
Precisione (espressa come “(deviazione standard)/(media volumi di dispensazione di taratura) x 100%”) di dispensazione di un 1 µl di acqua distillata da testata da almeno 8 canali:
Precisione (espressa come “(deviazione standard)/(media volumi di dispensazione di taratura) x 100%”) di dispensazione di un 1 ml di acqua distillata da testata da almeno 8 canali:
Protocolli
Tempo (in min) di esecuzione del protocollo per 20 campioni (10 piastre) dal caricamento dei rack porta recipienti all’inserimento delle piastre nel rack porta piastre:
Servizi
Durata Garanzia (n. anni):