## Foglio1
I.Z.S.L.E.R. - Fornitura n.7 Autoclavi da laboratorio Lotto 1
Operatore Economico
Modello Strumentazione offerta
Si chiede di compilare la tabella sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Apparecchiatura nuova, non ricondizionata e non usata [Sì, No]:
Destinata all’utilizzo in un laboratorio BSL3 [Sì, No]:
Intervalli di temperatura e pressione appropriati fino a 130°C a vapore saturo e 3.5 bar di pressione di lavoro [Sì, No]:
Possibilità di gestire la sterilizzazione con opportuno ciclo di decontaminazione di solidi, liquidi chiusi ermeticamente, materiali porosi e da laboratorio, carta e cartone ad una temperatura di 121°C per un tempo di 40 min (dal raggiungimento della temperatura) [Sì, No]:
Numero cicli (considerando il ciclo più lungo) effettuabili all’interno della giornata lavorativa (9:00 – 15:00) [Sì, No]:
Vano interno in acciaio inox 316 con saldature TIG [Sì, No]:
Capacità utile (volume effettivamente utilizzabile) di carico [Lt]:
Volume interno complessivo della camera [Lt]:
Vano interno a parallelepipedo rettangolo/cubico con angoli smussati [Sì, No]:
Sonda di temperatura e pressione il monitoraggio del ciclo di sterilizzazione e sonda prodotto [Sì, No]:
Presenza in camera di seconda sonda temperatura e pressione ridondante con funzione di backup [Sì,No]:
Materiale Porta e camicia:
Materiali Tubazioni per il vapore:
Porte ermetiche ed interbloccate con apertura a libro o slide verticale [Sì, No]:
Scarico, punti di ingresso utenze (e.g. aria compressa, vapore, elettricità …) localizzati sul lato sporco [Sì, No]:
Guarnizione pneumatiche e porte resistenti ad alta temperatura [Sì, No]:
Sistema di asciugatura rapida [Sì, No]:
Installazione ermetica ai gas nel perimetro di confinamento mediante flangia resistente alla temperatura ("Bioseal") e attraversamenti dei tubi ermetici ai gas [Sì, No]:
Inattivazione termica sicura della condensa e suo raffreddamento prima dello scarico [Sì, No]:
Sistema di misurazione della F0 [Sì, No]:
Sterilizzazione dell'aria esausta, mediante processi termici o mediante filtro H14. L’aria esausta dovrà essere espulsa sul lato sporco. Fino ad inizio ciclo i canali di espulsione dell’aria dovranno risultare chiusi mediante opportune valvole o soluzioni equivalenti. In alternativa, l’aria esausta, una volta trattata termicamente, dovrà essere convogliata verso lo scarico dell’autoclave [Sì, No - indicare metodica di sterilizzazione dell'aria e dove viene convogliata]:
Necessità per il funzionamento di prelievo di aria dall’ambiente esterno all’autoclave sul lato sporco o pulito, l’ingresso dell’aria dovrà essere dotato di opportuno sistema di filtrazione ad alta efficienza (H14) [Sì, No - se sì indicare la presenza del filtro]:
Non devono essere presenti passaggi d’aria tra i due lati dell’autoclave se non opportunamente filtrati o trattati in considerazione dell’utilizzo all’interno di un BSL3 [Sì, No]:
Valvola di sicurezza (anche per generatore di vapore) opportunamente taratainstallata sul lato sporco. Nel caso in cui la valvola di sicurezza entri in funzione, la porta sul lato pulito non dovrà essere apribile [Sì, No]:
Funzionamento mediante generatore di vapore pulito a partire da industriale integrato nello strumento di dimensione adeguata alla produzione di tutto il vapore necessario al funzionamento della strumentazione [Sì, No]:
Pompa da vuoto integrata di dimensione adeguata al corretto funzionamento della strumentazione [Sì, No]:
Sistema di controllo della strumentazione su entrambi i lati mediante pannello touch di dimensioni adeguate all’utilizzo [Sì, No]:
Visione su schermo di Stato porte [Sì, No]:
Visione su schermo di Ciclo selezionato [Sì, No]:
Visione su schermo di Fase ciclo con relativo Timer [Sì, No]:
Visione su schermo di Eventuale presenza stato di allarme [Sì, No]:
Programmi per il vuoto appropriati e cicli a vuoto frazionato programmabili [Sì, No]:
Parametri (e.g temperatura e tempo) dei cicli di sterilizzazione modificabili solo da personale interno autorizzato (e.g. inserimento password) [Sì, No]:
Servizio di personalizzazione dei cicli sulla base del materiale da sterilizzare [Sì, No]:
Cicli dedicato per la prova di vuoto [Sì, No]:
Ciclo dedicato per Bowie-Dick test [Sì, No]:
Porta di validazione a tenuta per inserimento termocoppia/sonda temperatura per calibrazione annuale e ciclo dedicato [Sì, No]:
Temperatura esterna della superficie dell'autoclave massima di 60°C durante il ciclo [Sì, No]:
Visualizzazione a schermo dell'esercizio normale, guasto ed esercizio particolare [Sì, No]:
Registrazione, backup o trasferimento di dati con connessione di rete, computer ponte (dovrà essere incluso nella fornitura, ove necessario, con OS Windows 11 pro o superiore) o USB (interfacciamento alla rete dati – capitolato d’oneri) [Sì, No]:
Allarme e arresto di emergenza [Sì, No]:
Opportune misure di sicurezza per prevenire l’apertura della porta nelle seguenti situazioni: - Camera di sterilizzazione in pressione; - Temperatura interna superiore a 60°C; - Ciclo di sterilizzazione non terminato [Sì, No]:
Peso (Kg):
Dimensioni (L x P x A cm):
Dichiarazione di Conformità CE [Sì, No]:
N.2 carrelli su ruote per il carico e scarico dell’autoclave [Sì, No]:
Cestello, forato sui lati, di dimensioni adeguate al pieno utilizzo del vano interno dell’autoclave (i 4 lati del Cestello devono avere altezza pari all’altezza utile del vano ~ almeno 45 cm) [Sì, No]:
Tempistiche di primo intervento dalla chiamata (in giorni lavorativi):
Possibilità di manutenzione di remoto in linea con il capitolato d’oneri dei sistemi informativi [Sì,No]:
Durata Garanzia [N. Anni]:
Carrelli che si possano abbassare e successivamente alzare per garantire all'operatore di caricare ad altezze variabili (e.g. a pantografo):
Conformità alla Norma UNI EN 285 (grandi autoclavi) [Sì,No]:
Capacità di ciclo di sterilizzare fino a 140°C [Sì,No]:
Presenza di air detector termometrico per la verifica durante il ciclo della corretta eliminazione dell’aria dalla camera:
Uniformità termica certificata della camera [°C]: