## Foglio1
I.Z.S.L.E.R. - Fornitura n.7 Autoclavi da laboratorio Lotto 2
Operatore Economico
Modello Strumentazione offerta
Si chiede di compilare la tabella sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Apparecchiatura nuova, non ricondizionata e non usata [Sì,No]:
Intervalli di temperatura e pressione appropriati fino a 130°C e 3.5 bar di pressione di lavoro a vapore saturo [Sì,No]:
Possibilità di gestire la sterilizzazione di solidi, liquidi chiusi ermeticamente e semi aperti, materiali porosi e da laboratorio chiuse in buste autoclavabili ad una temperatura di 121°C per 15 min (dal raggiungimento della temperatura) indicati in capitolato tecnico [Sì,No]:
Numero cicli (considerando il ciclo più lungo) effettuabili all’interno della giornata lavorativa (9:00 – 15:00) [Sì, No]:
Vano interno in acciaio inox 316 con saldature TIG e altezza minima camera 70 cm +- 5% [Sì,No]:
Capacità utile (volume effettivamente utilizzabile) di carico [Lt]:
Volume interno complessivo della camera [Lt]:
Vano interno a parallelepipedo rettangolo/cubico con angoli smussati [Sì,No]:
Strumento a installazione libera con pareti sui 5 lati [Sì,No]:
Sonda di temperatura PT100 e pressione il monitoraggio del ciclo di sterilizzazione e sonda prodotto [Sì,No]:
Presenza in camera di seconda sonda temperatura e pressione ridondante con funzione di backup [Sì,No]:
Porta e camicia in acciaio inox 304 o materiale con proprietà meccaniche e chimiche superiori (e.g. 316) [Sì,No]:
Porta ermetica con apertura a libro o slide verticale [Sì,No]:
Guarnizione pneumatiche e porte resistenti ad alta temperatura [Sì,No]:
Sistema di asciugatura e raffreddamento rapido [Sì,No]:
Raffreddamento della condensa prima dello scarico [Sì,No]:
Valvola di sicurezza (anche per generatore di vapore) opportunamente tarata [Sì, No]:
Generatore di vapore elettrico integrato di dimensione adeguata alla produzione di tutto il vapore necessario al funzionamento della strumentazione [Sì,No]:
Pompa da vuoto integrata di dimensione adeguata al corretto funzionamento della strumentazione [Sì,No]:
Programmi per il vuoto appropriati e cicli a vuoto frazionato programmabili [Sì,No]:
Parametri (e.g temperatura e tempo) dei cicli di sterilizzazione modificabili solo da personale interno autorizzato (e.g. inserimento password) [Sì,No]:
Sistema di controllo della strumentazione mediante pannello touch di dimensioni adeguate all’utilizzo [Sì,No]:
Visione su schermo di Stato porte [Sì, No]:
Visione su schermo di Ciclo selezionato [Sì, No]:
Visione su schermo di Fase ciclo con relativo Timer [Sì, No]:
Visione su schermo di Eventuale presenza stato di allarme [Sì, No]:
Servizio di personalizzazione dei cicli sulla base del materiale da sterilizzare [Sì,No]:
Cicli dedicato per la prova di vuoto [Sì,No]:
Ciclo dedicato per Bowie-Dick test [Sì,No]:
Alimentazione elettrica richiesta dall’intero sistema, comprensiva del generatore di vapore integrato [Amperaggio e Voltaggio]:
Temperatura esterna della superficie dell'autoclave massima di 60°C durante il ciclo [Sì,No]:
Visualizzazione a schermo dell'esercizio normale, guasto ed esercizio particolare [Sì,No]:
Allarme e arresto di emergenza [Sì,No]:
Registrazione, backup o trasferimento di dati con connessione di rete, computer ponte (dovrà essere incluso nella fornitura, ove necessario, con OS Windows 11 pro o superiore) o USB (interfacciamento alla rete dati – capitolato d’oneri) [Sì,No]:
Opportune misure di sicurezza per prevenire l’apertura della porta nelle seguenti situazioni: - Camera di sterilizzazione in pressione; - Temperatura interna superiore a 60°C; - Ciclo di sterilizzazione non terminato [Sì, No]:
Peso (Kg):
Dimensioni (L x P x A cm):
Dichiarazione di Conformità CE [Sì, No]:
N.1 carrello su ruote per il carico e scarico dell’autoclave [Sì,No]:
Vassoio a due ripiani, con ripiano superiore removibile senza la necessità di attrezzi e posto a metà altezza camera (~ 35 cm) con possibilità di posizionare sui due ripiani ceste autoclavabili di dimensione (25 A x 35 P x 50 L cm) [Sì,No]:
Tempistiche di primo intervento dalla chiamata (in giorni lavorativi):
Uniformità termica certificata della camera [°C]:
Possibilità di manutenzione di remoto in linea con il capitolato d’oneri dei sistemi informativi [Sì,No]:
Durata Garanzia [N. Anni]:
Conformità alla Norma UNI EN 285 (grandi autoclavi) [Sì,No]:
Capacità di ciclo di sterilizzare fino a 140°C [Sì,No]:
Tempo di sterilizzazione per ciclo 121°C per 20 min per materiale poroso da avvio del ciclo fino ad apertura porta [min]: