## Foglio1
I.Z.S.L.E.R. - Fornitura n.7 Autoclavi da laboratorio Lotto 3
Operatore Economico
Modello Strumentazione offerta
Si chiede di compilare la tabella sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Apparecchiatura nuova, non ricondizionata e non usata [Sì, No]:
Intervalli di temperatura e pressione appropriati fino a 130°C e 3.5 bar di pressione di lavoro a vapore saturo [Sì, No]:
L’autoclave dovrà poter gestire la sterilizzazione di solidi, liquidi semi aperti, materiali porosi e da laboratorio chiuse in buste autoclavabili ad una temperatura di 121°C per 40 min (dal raggiungimento della temperatura) [Sì, No]:
Numero cicli (considerando il ciclo più lungo) effettuabili all’interno della giornata lavorativa (9:00 – 15:00) [Sì, No]:
Strumento a installazione libera [Sì, No]:
Sonda di temperatura e pressione per il monitoraggio del ciclo di sterilizzazione e sonda prodotto [Sì, No]:
Porta e camicia in acciaio inox 304 o materiale con proprietà meccaniche e chimiche superiori (e.g. 316) [Sì, No]:
Porta ermetiche con apertura a libro o slide orizzontale [Sì, No]:
Guarnizione porte resistenti ad alta temperatura [Sì, No]:
Raffreddamento della condensa prima dello scarico [Sì, No]:
Valvola di sicurezza (anche per generatore di vapore) opportunamente tarata [Sì, No]:
Generatore elettrico di vapore integrato di dimensione adeguata alla produzione di tutto il vapore necessario al funzionamento della strumentazione [Sì, No]:
Generatore di aria compressa (ove necessario) integrato nella strumentazione con isolamento acustico [Sì, No]:
Pompa da vuoto integrata di dimensione adeguata al corretto funzionamento della strumentazione [Sì, No]:
Programmi per il vuoto appropriati e cicli a vuoto frazionato programmabili [Sì, No]:
Visione su schermo di Stato porte [Sì, No]:
Visione su schermo di Ciclo selezionato [Sì, No]:
Visione su schermo di Fase ciclo con relativo Timer [Sì, No]:
Visione su schermo di Eventuale presenza stato di allarme [Sì, No]:
Servizio di personalizzazione dei cicli sulla base del materiale da sterilizzare [Sì, No]:
Cicli dedicato per la prova di vuoto [Sì, No]:
Temperatura esterna della superficie dell'autoclave massima di 60°C durante il ciclo [Sì, No]:
Visualizzazione a schermo dell'esercizio normale, guasto ed esercizio particolare [Sì, No]:
Allarme e arresto di emergenza [Sì, No]:
Opportune misure di sicurezza per prevenire l’apertura della porta nelle seguenti situazioni: - Camera di sterilizzazione in pressione; - Temperatura interna superiore a 60°C; - Ciclo di sterilizzazione non terminato [Sì, No]:
Peso (Kg):
Dimensioni (L x P x A cm):
Dichiarazione di Conformità CE [Sì, No]:
N.3 cestelli forati per autoclave per il caricamento del materiale da sterilizzare in grado di utilizzare a pieno il volume interno dello strumento [Sì, No]:
Presenza per l’autoclave destinata alla sede di Bergamo di tanica di prelievo con sensore di livello per la produzione di vapore e tanica di scarico della condensa/acqua [Sì, No]:
Tempistiche di primo intervento dalla chiamata (in giorni lavorativi):
Possibilità di manutenzione di remoto in linea con il capitolato d’oneri dei sistemi informativi [Sì,No]:
Durata Garanzia [N. Anni]:
Tempo di sterilizzazione per ciclo 121°C per 20 min per materiale chiuso in buste autoclavabili da avvio del ciclo fino ad apertura porta [min]:
Possibilità di cicli a vapore saturo a temperature superiori di 130°C [Sì,No]:
Uniformità termica certificata della camera [°C]: