## Foglio1
Fornitura di n. 1 (+2 opzionali) Spettrometri di massa da destinare al Dipartimento di Sicurezza Alimentare della Sede di Brescia dell’Istituto
Operatore Economico
Modello Strumentazione Offerta
Si chiede di compilare le tabelle sotto riportate. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Pompa
Pompa a miscelazione binaria in alta pressione che gestisca quattro solventi diversi con valvola di selezione del solvente [Sì, No]:
Possibilità di raggiungere la pressione massima con flusso ≤ 1 mL/min [bar]:
Volume morto della pompa, escluso il mixer [µl]:
Presenza di un sistema di lavaggio automatico delle guarnizioni [Sì, No]:
Range di flusso applicabile senza necessità di splittare solvente compreso almeno fra 0,010 e 2 mL/min [Sì, No]:
Precisione minima del flusso ≤ 0,1% RSD [% RSD]:
Accuratezza della miscelazione della fase mobile ≤ ±0,5% RSD [% RSD]:
Presenza di sensori di perdita dei solventi e diagnostica automatica [Sì, No]:
Presenza di un sistema di degasaggio solventi senza necessità di gas ausiliari [Sì, No]:
Range di pH in grado di operae [pH]:
Sistema di degasaggio integrato nel modulo di pompaggio [Sì, No]:
Colonna
Termostatazione fino ad almeno 80°C [°C]:
Presenza di sensori di perdita dei solventi e diagnostica automatica [Sì, No]:
Accuratezza del comparto colonne ≤ ± 0,5°C [°C]:
Colonne in grado di essere impaccate con particelle anche di diametro < 2 µm [µm]:
Possibilità di alloggiare contemporaneamente, termostatare e gestire (con valvola di switching integrata) le iniezioni di 2 colonne di lunghezza 10 cm + precolonna [Sì, No]:
Presenza (compreso nella fornitura) di un dispositivo elettronico che consenta oltre al riconoscimento della colonna, anche di memorizzare le informazioni relative alla storia della colonna (data di produzione, batch, lotto, certificati di analisi, ecc.) e per tutta la sua vita (numero di iniezioni, pressioni operative, eluenti, ecc.) [Sì, No]:
Presenza di un pre-riscaldatore attivo per assicurare un migliore controllo della temperatura della fase mobile prima dell'ingresso in colonna [Sì, No]:
Campionatore Automatico
Capacità di alloggiare almeno 80 vials da 2 mL [Numero vials da 2ml]:
Utilizzabile anche con vial a volume ridotto, con vial dotate di inserti a volume ridotto e con piastre a 96 pozzetti [Sì, No]:
Range del volume di iniezione compreso almeno tra un valore minimo di 0,2 µL e un valore massimo di 20 µL [µL]:
La profondità dell’introduzione dell’ago, la velocità di aspirazione-iniezione del campione devono poter essere selezionati dal software di gestione [Sì, No]:
Il carryover dovrà essere più basso possibile [indicare il valore in %]:
Il campionatore automatico dovrà essere provvisto di un modulo di termostatazione almeno nell’intervallo compreso fra 4 e 40°C di tipo elettrico [°C]:
Presenza di sensori di perdita dei solventi e diagnostica automatica [Sì, No]:
Possibilità di eseguire programmi di iniezioni pre-colonna (derivatizzazioni, diluizioni, aggiunta di standard, iniezioni sandwich, ecc) senza modifiche hardware [Sì, No]:
Precisione dell'iniezione per volumi tra 2 e 5 µl [%]:
Spettrometro di massa
Sorgente ESI ed APCI [Sì, No]:
Sorgente riscaldata e posta in maniera ortogonale all’entrata alla zona di analisi [Sì, No]:
Sorgente ESI interfacciata con l’UHPLC senza necessità di alcuna ripartizione di flusso (splittaggio [Sì, No]:
In grado di invertire la polarità di ionizzazione nella stessa corsa cromatografica (ESI+/ESI-) nel minimo tempo possibile [Sì, No]:
Sensibilità MS/MS in modalità ESI Positiva S/N > 3.000.000:1. Valore ottenuto iniettando 1 pg on-column di Reserpina (monitorando la transizione 609.3-195.1 m/z) [Valore Sensibilità]:
Sensibilità MS/MS in modalità ESI Negativa S/N > 3.000.000:1. Valore ottenuto iniettando 1 pg on-column di Cloramfemicolo monitorando la transizione 321,0-152,0 [Valore Sensibilità]:
Presenza delle seguenti modalità di acquisizione: Full scan MS, SIM, MS/MS, Product e Parent ion scan, Neutral loss, MRM; [Sì, No]:
Velocità di scansione in modalità triplo quadrupolo [Da/s]:
Velocità di acquisizione [MRM/sec]:
Intervallo di massa tale da garantire la massima sensibilità su tutto il range m/z dichiarato [m/z - m/z]:
Velocità di inversione della polarità (Polarity switching pos/neg) [ms]:
Presenza di una modalità che consente di acquisire uno spettro di massa in Full Scan all'interno di un'acquisizione in MRM senza ripetere l’iniezione (o funzionalità equivalente-specificare) [Sì, No]:
Possibilità di implementare la modalità di operare in MS/MS/MS (MS3) [Sì, No]:
Presenza rivelatore a fotomoltiplicatore [Sì, No]:
Presenza di una valvola integrata controllata direttamente dal software che possa consentire di gestire il flusso in uscita dalla colonna introducendolo a seconda delle necessità verso lo spettrometro o verso lo scarico in modo da ridurre al minimo le eventuali contaminazioni o sollecitazioni allo spettrometro [Sì, No]:
Assenza di capillari di trasferimento di materiale completamente metallico dalla parte di misura alla zona di alto vuoto [Sì, No]:
Modalità di trasferimento degli ioni dalla parte a pressione atmosferica alla parte di misura ad alto vuoto [Mediante coni di convogliamento ed immissione diretta, Mediante capillari o tubicini di materiale non metallico]:
Pulizia della sorgente esterna e dell’eventuale capillare eseguibile a in modo rapido e semplice [Sì, No]:
Camera di ionizzazione (compreso cono di campionamento) smontabile e pulibile senza "ventilazione" del sistema (specificare nella relazione le modalità): [Sì, No]:
Tutti i gas dovranno essere erogati da valvole a flusso controllate da software [Sì, No]:
Numero di gas utilizzati dallo spettrometro di massa [Numero]:
Presenza di un sistema integrato od esterno per l’infusione diretta delle soluzioni di tuning/calibrazione [Sì, No]:
Software e Pc
Unico software gestionale dedicato che permetta di effettuare tutte le operazioni necessarie alle attività di messa a punto, di raccolta dati, della loro elaborazione (quantificazione) e della loro archiviazione [Sì, No]:
Possibilità tramite software di effettuare il check in maniera automatica di tutti i parametri strumentali senza l’ausilio di tastiere aggiuntive a bordo macchina [Sì, No]:
L'interfaccia semplice ed intuitiva per permettere l’ottimizzazione dei parametri di acquisizione on-line del flusso, della miscela della fase mobile, del controllo delle temperature, del volume d'iniezione, dei parametri di massa ecc [Sì, No]:
Sequenza delle impostazioni per creare metodi di acquisizione intuitiva e con possibilità di una procedura guidata e interattiva [Sì, No]:
Applicazione per l’ottimizzazione delle molecole modificando in automatico tutti i parametri strumentali [Sì, No]:
Possibilità di sviluppo del metodo di massa in automatico, per ottimizzare le condizioni di analisi e di frammentazione dei composti di interesse allo scopo di consentire la creazione di metodi MRM dei campioni [Sì, No]:
Possibilità di quantificare campioni oggetto di interesse mediante acquisizione dei picchi, integrazione, calibrazione e quantificazione degli stessi [Sì, No]:
Possibilità, nell’ambito della stessa sequenza analitica, (senza necessità di ripetizione dell’iniezione) di poter quantificare un composto sia mediante la tecnica dello standard interno, sia mediante la calibrazione esterna [Sì, No]:
Possibilità di quantificare una sequenza richiamando curve effettuate in precedenza, anche non appartenenti allo stesso composto [Sì, No]:
Possibilità di estrapolare dal software di quantificazione la concentrazione presente nei diversi campioni con possibilità, in fase di stesura di sequenza o di elaborazione di quantificazione, di poter variare i parametri di estrazione quali peso dei campioni e volume finale di ripresa [Sì, No]:
Possibilità di valutare in fase di quantificazione per ciascun analita la presenza di almeno un picco quantificatore, due picchi qualificatori, il rapporto ionico fra due di essi e deve essere possibile impostare un range di accettabilità di tale rapporto ionico [Sì, No]:
Possibilità di valutare il rapporto segnale/rumore per ciascuno degli analiti sottoposti ad analisi [Sì, No]:
Tutti parametri esportabili dal software e stampabili in formati coerenti [Sì, No]:
Database integrato con libreria di transizioni MRM e metodi cromatografici e di processamento per analisi quantitative in UHPLC-MS/MS di classi di composti inerenti alla sicurezza alimentare [Sì, No]:
Funzione integrata nel software che consenta la quantificazione automatica di uno o più analiti presenti nella matrice mediante il metodo delle aggiunte di concentrazioni note di standard [Sì, No]:
Software di gestione strumentale in grado di aggiungere, senza interruzioni strumentali, in coda una sequenza analitica di metodo di prova diverso rispetto a quella in corso oppure inserimento dell’iniezione di un campione urgente senza preavviso o pianificazione precedente per far fronte ad un'emergenza improvvisa [Sì, No]:
Numero di pacchetti “MRM” presenti (pesticidi, farmaci/antibiotici, anabolizzanti, micotossine, contaminanti di processo, ecc) [Numero]:
Presenza n.1 PC di ultima generazione e relativo monitor, tastiera italiane, mouse [indicare numero PC]:
Il PC in grado di supportare il software per il completo controllo di tutti i componenti del sistema e delle loro funzioni: dovrà essere idoneo alla gestione quali-quantitativa dei dati spettrometrici e dotati di tutto l’occorrente per poterli collegare alla rete aziendale [Sì, No]:
Presenza di licenza Microsoft Office perpetua [Sì, No]: